Доработка охлаждения осциллографа Hantek DSO-5XXX.

- Первым делом меняем направление воздушного потока на входящий, штатного вентилятора. Далее убавляем обороты с помощью резистора, подбираем индивидуально (я делал что бы не было сильно слышно).

- Берем вентиль с ноутбука 5 вольтовый, ну я нашел такой как на фото выхлоп у него размерами Ш 63,8 мм, В 8 мм. Печатаем кожух на принтере, если надо корректируем оригинал (есть в архиве) под свой вентилятор.

- Опять же убавляем на нем обороты дабы не шумел, но дул. У меня это при 1.8 вольта (реализовал при помощи линейного стабилизаторa AMS1117-1.8)

- При установке кожуха вентилятора сверлится одно отверстие под болтик. Сама вентиляция осуществляется через штатную перфорацию металлического экранного кожуха, при чем равномерно над платой.

Вот как сделано у меня.